|  |  |  |  |  |  |  |  | Formulario ARAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información – programas de calidad externa (peec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Por favor completar el formulario y enviarlo a su supervisor inmediato no más de 30 días. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Laboratorio: |  |  |  |  |  |  | ID de OASYS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Programa: |  |  |  |  |  |  | Modelo y Nombre del Analizador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha en que las muestras fueron recibidas: |  |  |  |  |  | Fecha en que la prueba se efectuó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha en que los resultados fueron enviados: |  |  |  |  |  | Fecha de la apertura del evento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemas Previos (Si existen, explique): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación hecha por : |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |
| PEEC Inaceptable: Fecha de Repetición de la Evaluación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de Programa |  | Analito |  |  | Resultado Reportado |  | Resultado Repetido |  |  | Resultado Deseado/Grupo Par |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de causa raíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| errores preanalíticos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO | N/A |
| 1. ¿Se recibieron muestras de PEEC, reactivos y equipos en el laboratorio sin demora? Describa cualquier problema de entrega. Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ¿Se enviaron las muestras y se almacenaron apropiadamente de acuerdo con los requisitos de temperatura proporcionados en las Instrucciones de Almacenamiento y Manejo? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ¿Todos los viales de PEEC llegaron intactos (es decir, completos, sin estar rotos o sin gotear? Si no, ¿contactó al proveedor?Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ¿Preparó / reconstituyó / diluyó muestras de PEEC según lo indicado en las instrucciones del kit? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ¿Se siguieron las instrucciones de almacenamiento y uso? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ¿Se realizaron las pruebas correctas en la (s) muestra (s) correcta (s)? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ¿El mantenimiento rutinario de los instrumentos / equipos se realizó según lo programado (diario, semanal, mensual, etc.)? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ¿Comprobó los números de lote y las condiciones de almacenamiento de los kits, reactivos y materiales utilizados para realizar las pruebas en las muestras? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ¿Se verificaron todas las fechas de vencimiento antes de la prueba de la muestra (controles, reactivos, etc.)? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Errores analíticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO | N/A |
| 1 ¿Revisó los informes de evaluación actuales y pasados ​​de sesgos, cambios y tendencias? Si estaban presentes, ¿se realizaron las investigaciones y cuáles fueron los resultados? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ¿Evaluó el instrumento / método para cualquier problema antes o después del evento EQA? Describa los problemas identificados. Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ¿Se revisó la calibración en el momento del examen para ver si era aceptable? Si no es aceptable, comente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ¿Cómo establece su promedio y rangos de Control de Calidad (QC)? Establecido por el lab Establecido por el fabricante Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Aplicable |  |  |  |
| 5. ¿Todos los niveles de control de calidad de este analito se encontraban dentro del intervalo aceptable del día en que se realizó la encuesta? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ¿Se usan las reglas de AC de Westgard? Cuáles? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ¿Se revisaron los informes históricos en busca de tendencias, cambios y / o sesgos? Comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ¿Su laboratorio rastrea la precisión monitoreando el Coeficiente de Variación (CV) para este analito? En caso afirmativo, ¿su CV era aceptable en el momento de la encuesta? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Si se realizó un cálculo manual para este analito, ¿se verificó su exactitud? (Diluciones, fórmula) Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ¿Los resultados cuestionables son revisados ​​por el supervisor antes de reportar? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ¿Se contactó al fabricante del instrumento o del reactivo? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Errores postanalíticos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |
| 1. ¿Los resultados se transcribieron correctamente de la hoja de trabajo del instrumento a la hoja de trabajo de OASYS? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Comprobó que los resultados enviados en OASYS coincidían con la hoja de trabajo Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ¿Se presentaron los códigos de instrumento / método / reactivo correctos en OASYS? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ¿Se informaron las unidades correctas? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ¿Se reportaron los resultados al decimal correcto? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ¿Se clasificaron sus resultados en el grupo de pares apropiado? Comentarios : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ¿Seleccionó el código de resultado correcto para las imágenes fotográficas y / o exámenes microscópicos? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y CAUSA DE RAÍZ: Describa brevemente las acciones que se tomaron en esta investigación y lo que usted cree que es la causa principal de este problema de EQA. ¿Se revisó la capacitación / competencia de personal? La educación del personal o la readiestramiento llevada a cabo, según sea apropiado? Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Error Metodológico; Problema de evaluación de la evaluación. Técnico; Otros (explique). Clerical. |
| Acción Correctiva: Resultados de la acción correctiva Puede corregir los problemas Sí [ ] No [ ] Tiene un plan de seguimiento? Sí [ ] No [ ] Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| futuras medidas preventivas/acciones: Describa brevemente cómo evitará que este problema ocurra en el futuro. Elaborado por Nombre/Título; Fecha; Firma. |
| para uso interno:. Revisión:; Investigación Aceptable y Completa; Investigación está incompleta. Ver comentarios. Comentarios:. Nombre Título: Fecha:. |
| Para uso de la organización supervisora solamente:. Revisión:; Investigación Aceptable y Completa; Investigación está incompleta. Ver comentarios. Comentarios:. Número/Título: Fecha:. |

Documentos de Soporte:

| Archivo Adjunto# | Descripción de Archivos Adjuntos |
| --- | --- |